## 总计
石棉疾控中心五楼实验室改造项目
分部分项明细
项次 | 名称 | 数量 | 单位 | 附注
一 | 实验台柜部分 | 1 | 项 | 实验台柜部分
二 | 实验室气路部分 | 1 | 项 | 实验室气路部分
三 | 通风系统部分 | 1 | 项 | 通风系统部分
四 | 小计（一…三)
五 | 税金 | 1 | 项

## 实验台部分
石棉疾病预防中心五楼实验室采购项目询价
序号 | 名称 | 规格 | 单位 | 数量 | 延长米 | 备注 | 价格
气瓶间
1 | 气瓶柜 | 900*450*1800 | 台 | 6 | 6 | 全钢结构,柜体采用1.2mm厚优质冷轧板折压成型，表面经酸洗磷化处理后环氧树脂静电喷涂。带报警器！
光谱室
1 | 仪器台 | 4450*900*850 | 台 | 1 | 4.45 | 钢木结构 1.台面：进口千思板台面厚度12.7mm边缘加厚到25.4mm，耐腐蚀 防酸碱.耐高温. 2.带柜子，带抽屉，液压缓冲铰链，三节静音导轨. 3.门板：采用18mm厚环保E1级三聚氰胺板，PVC封边2mm厚，颜色可选. 4.钢构，40*601.2mm厚静电喷塑高温烤制，耐腐蚀 防酸碱.耐高温. 5.拉手：采用铝合金一字成型拉手。 6.箱体：采用16mm厚环保E1级三聚氰胺板，PVC封边1mm厚.
2 | 仪器台 | 3250*900*850 | 台 | 1 | 3.25
3 | 仪器台 | 3450*900*850 | 台 | 1 | 3.45
4 | 转角台 | 1150*1150*850 | 台 | 1 | 1.5
5 | 万向排气罩 | D160 | 套 | 3 | 3 | 三节万向调节，PP材质，品牌：
色谱室
1 | 仪器台 | 4450*900*850 | 台 | 1 | 4.45 | 钢木结构 1.台面：实芯理化板厚度12.7mm边缘加厚到25.4mm，耐腐蚀 防酸碱.耐高温. 2.带柜子，带抽屉，液压缓冲铰链，三节静音导轨. 3.门板：采用18mm厚环保E1级三聚氰胺板，PVC封边2mm厚，颜色可选. 4.钢构，40*601.2mm厚静电喷塑高温烤制，耐腐蚀 防酸碱.耐高温. 5.拉手：采用铝合金一字成型拉手。 6.箱体：采用16mm厚环保E1级三聚氰胺板，PVC封边1mm厚.
2 | 仪器台 | 3250*900*850 | 台 | 1 | 3.25
3 | 仪器台 | 3450*900*850 | 台 | 1 | 3.45
4 | 转角台 | 1150*1150*850 | 台 | 1 | 1.5
5 | 万向排气罩 | D160 | 套 | 4 | 4 | 三节万向调节，PP材质，品牌：
流动注射室
1 | 边台 | 4600*750*850 | 台 | 1 | 4.6 | 钢木结构，12.7mm厚实芯理化板台面，材质同上仪器台
2 | 边台 | 6100*750*850 | 台 | 1 | 6.1 | 钢木结构，12.7mm厚实芯理化板台面，材质同上仪器台
食品仪器室
1 | 边台 | 4600*750*850 | 台 | 1 | 4.6 | 钢木结构，12.7mm厚实芯理化板台面，材质同上仪器台
2 | 边台 | 6100*750*850 | 台 | 1 | 6.1 | 钢木结构，12.7mm厚实芯理化板台面，材质同上仪器台
化学室
1 | 边台 | 3600*750*850 | 台 | 1 | 3.6 | 钢木结构，12.7mm厚实芯理化板台面，材质同上仪器台
2 | 转角台 | 1000*1000*850 | 台 | 1 | 1.3 | 钢木结构，12.7mm厚实芯理化板台面，材质同上仪器台
3 | 边台 | 5600*750*850 | 台 | 1 | 5.6 | 钢木结构，12.7mm厚实芯理化板台面，材质同上仪器台
4 | 中央实验台 | 3500*1500*850 | 台 | 1 | 3.5 | 钢木结构，12.7mm厚实芯理化板台面，材质同上仪器台，带试剂架，带水
5 | 万向排气罩 | D160 | 套 | 2 | 2 | 三节万向调节，PP材质，品牌：
6 | 通风柜 | 1800*800*2350 | 台 | 2 | 2 | 全钢结构 1.概述：通风柜的面风速达到国家相关标准 0.5±0.1m/s 的情况下起到有效的排放有毒气体的作用。 2.台面：采用≥12.7mm 厚实芯理化板台面；边缘加厚处理，材质同实验边台台面。具备一级防酸碱等级。 3.柜体：全钢材质，≥1.2mm 厚镀锌冷轧钢板制成，表面经清洗、除油、去锈、磷化等九道工序，环氧树脂静电喷涂，喷涂厚度 60-80 微米。具有一级防酸碱等级。 4.视窗尺寸：内部最大高度：HG=1100mm；视窗开启高度 0~750mm；视窗最小开口：HS=5mm 5.控制面板：触摸式面板开关设计在柜体外面板上，插座 220V/16A 四个。 6.内外面板：1.2mm 厚镀锌冷轧钢板烧焊而成，表面经清洗、除油、去锈、磷化等九道工序，环氧树脂静电喷涂，喷涂厚度 60-80 微米。外面板可拆卸，方便更换日光灯及电机器材。 7.双层侧板：外侧 1.2mm 厚镀锌冷轧钢板烧焊而成，内侧为 6mm 厚倍耐板。内侧设有窗口，便于维修电路、气路。 8.背板、顶板：5mm 厚倍耐板。其构造设计对爆炸有释压作用。 9.导流板：5mm 厚倍耐板。三段式导流板角度调节系统组合而成，可调节其中一段导流板的角度，便于控制气流的排放。 10.视 窗：采用 5mm 厚安全钢化玻璃，其配重采用先进平衡锤设计可使门停于任意位置。
水质前处理室
1 | 边台 | 5600*750*850 | 台 | 1 | 5.6 | 钢木结构，12.7mm厚实芯理化板台面，材质同上仪器台，带水
2 | 通风柜 | 1800*800*2350 | 台 | 2 | 2 | 全钢结构 1.概述：通风柜的面风速达到国家相关标准 0.5±0.1m/s 的情况下起到有效的排放有毒气体的作用。 2.台面：采用≥12.7mm 厚实芯理化板台面；边缘加厚处理，材质同实验边台台面。具备一级防酸碱等级。 3.柜体：全钢材质，≥1.2mm 厚镀锌冷轧钢板制成，表面经清洗、除油、去锈、磷化等九道工序，环氧树脂静电喷涂，喷涂厚度 60-80 微米。具有一级防酸碱等级。 4.视窗尺寸：内部最大高度：HG=1100mm；视窗开启高度 0~750mm；视窗最小开口：HS=5mm 5.控制面板：触摸式面板开关设计在柜体外面板上，插座 220V/16A 四个。 6.内外面板：1.2mm 厚镀锌冷轧钢板烧焊而成，表面经清洗、除油、去锈、磷化等九道工序，环氧树脂静电喷涂，喷涂厚度 60-80 微米。外面板可拆卸，方便更换日光灯及电机器材。 7.双层侧板：外侧 1.2mm 厚镀锌冷轧钢板烧焊而成，内侧为 6mm 厚倍耐板。内侧设有窗口，便于维修电路、气路。 8.背板、顶板：5mm 厚倍耐板。其构造设计对爆炸有释压作用。 9.导流板：5mm 厚倍耐板。三段式导流板角度调节系统组合而成，可调节其中一段导流板的角度，便于控制气流的排放。 10.视 窗：采用 5mm 厚安全钢化玻璃，其配重采用先进平衡锤设计可使门停于任意位置。
3 | 器皿柜 | 900*450*1800 | 台 | 1 | 1 | 铝木结构，上下玻璃门，带四层层板 框架模具一字成型39*39铝材 侧板，背板12mm厚：层板，16mm厚：门板18mm厚
4 | 试剂柜 | 900*450*1800 | 台 | 1 | 1 | 铝木结构，上玻下木门，带四层层板 框架模具一字成型39*39铝材 侧板，背板12mm厚：层板，16mm厚：门板18mm厚
5 | 紧急冲淋 |  | 套 | 1 | 1 | 304#不锈钢结构，品牌：
食品前处理室
1 | 边台 | 7000*750*850 | 台 | 1 | 7 | 钢木结构，12.7mm厚实芯理化板台面，材质同上仪器台，带水
2 | 通风柜 | 1800*800*2350 | 台 | 2 | 2 | 全钢结构 1.概述：通风柜的面风速达到国家相关标准 0.5±0.1m/s 的情况下起到有效的排放有毒气体的作用。 2.台面：采用≥12.7mm 厚实芯理化板台面；边缘加厚处理，材质同实验边台台面。具备一级防酸碱等级。 3.柜体：全钢材质，≥1.2mm 厚镀锌冷轧钢板制成，表面经清洗、除油、去锈、磷化等九道工序，环氧树脂静电喷涂，喷涂厚度 60-80 微米。具有一级防酸碱等级。 4.视窗尺寸：内部最大高度：HG=1100mm；视窗开启高度 0~750mm；视窗最小开口：HS=5mm 5.控制面板：触摸式面板开关设计在柜体外面板上，插座 220V/16A 四个。 6.内外面板：1.2mm 厚镀锌冷轧钢板烧焊而成，表面经清洗、除油、去锈、磷化等九道工序，环氧树脂静电喷涂，喷涂厚度 60-80 微米。外面板可拆卸，方便更换日光灯及电机器材。 7.双层侧板：外侧 1.2mm 厚镀锌冷轧钢板烧焊而成，内侧为 6mm 厚倍耐板。内侧设有窗口，便于维修电路、气路。 8.背板、顶板：5mm 厚倍耐板。其构造设计对爆炸有释压作用。 9.导流板：5mm 厚倍耐板。三段式导流板角度调节系统组合而成，可调节其中一段导流板的角度，便于控制气流的排放。 10.视 窗：采用 5mm 厚安全钢化玻璃，其配重采用先进平衡锤设计可使门停于任意位置。
3 | 器皿柜 | 900*450*1800 | 台 | 1 | 1 | 铝木结构，上下玻璃门，带四层层板 框架模具一字成型39*39铝材 侧板，背板12mm厚：层板，16mm厚：门板18mm厚
4 | 试剂柜 | 900*450*1800 | 台 | 1 | 1 | 铝木结构，上玻下木门，带四层层板 框架模具一字成型39*39铝材 侧板，背板12mm厚：层板，16mm厚：门板18mm厚
5 | 紧急冲淋 |  | 套 | 1 | 1 | 304#不锈钢结构，品牌：
其他
1 | 水盆及水龙头 | 中号 | 套 | 3 | 3 | 实验室专用中号水盆，高分子PP材质，模具一体成型，耐酸碱、耐腐蚀、抑菌、易清洗、耐强酸强碱耐＜80℃有机溶剂并耐150℃以下高温。单口水龙头，脚踏开关
2 | 洗眼器 |  | 套 | 3 | 3 | 实验室专用桌上型单口紧急洗眼器
3 | 滴水架 |  | 套 | 3 | 3 | PP材质，带27根滴水棒
4 | 小杯槽 |  | 套 | 6 | 6 | 实验室专用小水杯，高分子PP材质，模具一体成型，耐酸碱、耐腐蚀、抑菌、易清洗、耐强酸强碱耐＜80℃有机溶剂并耐150℃以下高温。单口水龙头
5 | 电源插座 |  | 套 | 60 | 60 | 实验室专用多功能6孔插座，220V ，10A， 钢制插座盒表面表面经清洗、除油、去锈、磷化等九道工序，环氧树脂静电喷涂，喷涂厚度 60-80 微米，含电线，国标
6 | 网线插座 |  | 套 | 20 | 20 | 含网线，端口，水晶头，国标
7 | 键盘 |  | 套 | 25 | 25 | PP材质键盘
8 | 实验凳 |  | 套 | 40 | 40 | 材质：防静电皮革 配置：气杆，可升降
9 | 电源控制系统 |  | 套 | 1 | 1 | 含电源控制箱，电缆线，国标
10 | 运费及搬运费，安装差旅 |  | 项 | 1 | 1
小计

## 实验室气路部分
石棉疾病预防中心五楼实验室气路采购项目清单表
序号 | 名 称 | 规格（英寸） | 单位 | 数量 | 备注 | 品牌
一、 | 前端（气源部分）
1 | 双侧半自动切换供气面板 | BMD32035 BCFMSD14 N14N14HC | 套 | 5 | 铜镀铬材质 ，含自动切换膜片阀组，2只进气高压表，1只出气低压表，2只进气高压隔膜阀，2只排空高压隔膜阀，含不锈钢安装底座。进气压力：230Bar，出气压力：0-14bar，进出气端：1/4"NPT内螺纹，排空：1/4"NPT内螺纹
2 | 双侧式乙炔供气面板 | BMD20029 BCE1.5 G5/8 | 套 | 1 | 铜镀铬材质，1只40Bar压力表，1只1.5Bar压力表，2只进气高压阀，含不锈钢安装底座。进气压力：40Bar，出气压力：0-1.5bar，用于大流量，持续稳定供应的乙炔气体。
3 | 高压金属波纹软管 | HC-1000 | 条 | 12 | SS316材质，L=1m,耐压3000PSI，进出气1/4NPT(F)
4 | 不锈钢钢瓶接头 | G5/8" | 个 | 10 | SS316材质，耐压3000PSI BA级
5 | 不锈钢卡套球阀 | SS316L-BV-100-3/8 | 个 | 6 | SS316材质，进出气3/8卡套
6 | 乙炔钢瓶接头 | 乙炔专用 | 个 | 2 | SS316材质，耐压3000PSI BA级
7 | 不锈钢回火防止器 | FA25SP | 个 | 3 | SS316材质，耐压3000PSI，进出气1/4NPT（F）
8 | 不锈钢接头 | SS316L-1/4MNPT（外）×3/8"OD | 个 | 24 | SS316材质，耐压3000PSI BA级
9 | 不锈钢进气接头 | SS316L-1/4MNPT | 个 | 12 | SS316材质，耐压3000PSI BA级
10 | 不锈钢卡套单向阀 | SS316-CV-1/4 | 个 | 1 | SS316材质，耐压3000PSI BA级
11 | 不锈钢排空三通 | SS316-UT-1/4 | 个 | 10 | SS316材质，耐压3000PSI BA级
二、 | 气体终端设备材料
1 | 不锈钢低压球阀 | SS316-BV-1/4-100 | 个 | 39 | SS316材质耐压1000PSI，进出气1/4卡套
2 | 终端减压器 | LMD32001BCE14 N14N14HC | 个 | 34 | 铜镀铬管路减压器,进气压力：40bar,出气压力：0-14bar,进出气接头：NPT1/4,铜镀铬压力表
3 | 终端减压器（乙炔） | LMD32001BCE1 N14N14 | 个 | 5 | 铜镀铬乙炔管路减压器,进气压力：40bar,出气压力：<1bar,进出气接头：NPT1/4,铜镀铬压力表
4 | 减压阀进气接头 | SS316L-1/4NPT-1/4OD | 个 | 39 | SS316材质，耐压3000PSI BA级
5 | 终端出气接头 | SS316L-1/4MNPT（外）-待定 | 个 | 39 | SS316材质，耐压3000PSI BA级
6 | 不锈钢面板 | SS304 4K镜面板 | 个 | 39 | SS304 4K镜面不锈钢
三、 | 气体管件及辅助材料
1 | 不锈钢洁净管 | SS316L-1/4-BA | 米 | 116 | SS316L材质BA级不锈钢洁净管，外径6.35mm*辟厚0.89mm.L=4米/根
2 | 不锈钢洁净管 | SS316L-3/8-BA | 米 | 286 | SS316L材质BA级不锈钢洁净管，外径9.53mm*辟厚0.89mm.L=4米/根
3 | 不锈钢焊接三通 | SS316-UT-3/8 | 个 | 6 | SS316材质，耐压3000PSI BA级
4 | 不锈钢焊接三通 | SS316-UT-3/8*1/4*3/8 | 个 | 26 | SS316材质，耐压3000PSI BA级
5 | 不锈钢焊接变径直通 | SS316-RU-1/4-3/8 | 个 | 13 | SS316材质，耐压3000PSI BA级
6 | 管夹 | 1/4”、3/8“ | 个 | 402 | PP材质
7 | 压力监测系统控制主机 | BE-T(液晶触摸屏) | 套 | 1 | ·气压监测点数：1～12路 ·LCD尺寸：10.1寸（222.7mm*125.3mm） ·组装总尺寸：340mm *230mm *65mm ·支持用户自定义气压单位选择（MPa Psi、KPa、Bar） ·支持用户自定义选择传感器压力量程 ·支持压力传感器的误差补偿修正 ·支持设置内部压力报警参数， ·支持选择气体标识(最多可放置50种气体) ·支持每路气压状态的开关量输出（代替电接点压力表） ·支持整机状态的开关量输出 ·支持传感器故障检测 ·支持声光报警 ·支持蜂鸣器静音 ·支持屏幕亮度的调节
8 | 压力传感器 | PCM-302 | 个 | 12 | 1.材质：不锈钢采用扩散多晶硅芯片 2.传感器压力量程0-4MPa,0-20MPa， 3.连接方式:NPT1/4外螺纹接头， 4.信号输出：4-20MA 电流型
9 | 可燃性气体报警探测器 | GT-RT-ZT | 台 | 2
10 | 可燃性气体报警控制器 | GT-ZK-16 | 台 | 1
11 | 安装辅材及运输 | 含五金附件、电缆、线盒，气体标签、运输等 | 批 | 1 | 市购
12 | 焊接用气 |  | 瓶 | 2 | 市购
13 | 安装调试 |  | 项 | 1

## 通风系统部分
石棉疾病预防中心五楼实验室通风系统采购项目清单表
序号 | 产品名称 | 规格参数 | 数量 | 单位 | 品牌
1 | 玻璃钢离心风机 | 6.C-1800r/min-7.5kw | 台 | 1 | 风量：12000m3/h，机外余压：860pa，配置同等处理风量酸雾净化塔）
2 | 玻璃钢离心风机 | 6.C-1800r/min-7.5kw | 台 | 1 | 风量：12000m3/h，机外余压：860pa，配置同等处理风量活性炭吸附箱
3 | 电子风阀 | 315mm | 个 | 6 | 直径315mm，PVC ,带阀页挡环，气密性好，带自动执行机构，带个USB接口，反应时间0.5S。
4 | 电子风阀 | 200mm | 个 | 9 | 直径200mm，PVC ,带阀页挡环，气密性好，带自动执行机构，带个USB接口，反应时间0.5S。
5 | 消声器 | 1500mm | 套 | 2 | 长度1500mm，玻璃钢材质。
6 | 酸雾净化塔 | 6000立方米/小时 | 套 | 1 | 风量6000立方米/小时，PP材质，自带水喷雾循环系统。
7 | 活性碳吸附器 | 1200*1400*2000mm | 套 | 1 | 含活性碳,PP材质，尺寸：1200*1400*2000mm。
8 | 减震和防雨 |  | 套 | 2 | 玻璃钢材质防腐蚀，200公斤弹簧减震器。
9 | 变频控制系统 | 7.5KW | 套 | 1 | 7.5KW；含液晶控制面板，控制柜（空开漏电保护、接触器等元器件），16点输入点输出,变频控制器，信号控制线等。
10 | 变频控制系统 | 7.5KW | 套 | 1 | 7.5KW；含液晶控制面板，控制柜（空开漏电保护、接触器等元器件），16点输入点输出,变频控制器，信号控制线等。
11 | 风管 | φ160mm | 米 | 20 | φ160mm；PVC材质耐腐蚀。
12 | 风管 | φ200mm | 米 | 20 | φ200mm；PVC材质耐腐蚀。
13 | 风管 | φ250mm | 米 | 25 | φ250mm；PVC材质耐腐蚀。
14 | 风管 | φ315mm | 米 | 15 | φ315mm；PP材质耐腐蚀。
15 | 方风管 | 700*400 | 米 | 20 | 700*400mm；PP材质。
16 | 弯头（90°） | φ160mm | 个 | 10 | φ160mm；PVC材质耐腐蚀。
17 | 弯头（90°） | φ200mm | 个 | 6 | φ200mm；PVC材质耐腐蚀。
18 | 弯头（90°） | φ250mm | 个 | 6 | φ250mm；PVC材质耐腐蚀。
19 | 弯头（90°） | φ315mm | 个 | 6 | φ315mm；PP材质耐腐蚀。
20 | 弯头（90°） | 700mm*400mm | 个 | 4 | 700mm*400mm；PP材质耐腐蚀。
21 | 弯头（45°） | 700mm*400mm | 个 | 2 | 700mm*400mm；PP材质耐腐蚀。
22 | 变径 | φ160mm/φ200mm | 个 | 10 | φ160mm/φ200mm；PVC材质耐腐蚀。
23 | 变径 | φ200mm/φ250mm | 个 | 10 | φ200mm/φ250mm；PVC材质耐腐蚀。
24 | 变径 | φ250mm/φ315mm | 个 | 6 | φ250mm/φ315mm；PVC材质耐腐蚀。
25 | 变径 | 700*400mm/φ315mm | 个 | 2 | φ315mm/方700*400mm；PP材质耐腐蚀。
26 | 三通 | φ250mm | 个 | 6 | φ250mm；PVC材质耐腐蚀。
27 | 三通 | φ315mm | 个 | 6 | φ315mm；PP材质耐腐蚀。
28 | 软联接 |  | 个 | 3 | 风机连接用软连接，PVC材质。
29 | 开孔修复 |  | 个 | 8 | 通风管道穿墙处开洞穿管厚修复。
30 | 百叶窗 |  | 个 | 2 | 外墙防雨百叶窗，铝合金材质，表面电白。
30 | 风机基础 | 1200mm*1200mm*150mm | 个 | 1 | 1000mm*1000mm*150mm；C20混泥土制作。
31 | 风机基础 | 1200mm*1200mm*150mm | 个 | 1 | 1200mm*1200mm*150mm；C20混泥土制作。
32 | 酸雾净化塔基础 | 1800mm*1800mm*150mm | 个 | 1 | 1800mm*1800mm*150mm；C20混泥土制作。
33 | 风管配件 |  | 批 | 1 | 吊杆、吊件、五金标准件、油漆。
34 | 支架 |  | 批 | 1 | 型钢支架。
35 | 电线 | 1㎡ | 米 | 100 | 国标，副导线，双芯
36 | 电线 | 2.5㎡ | 米 | 200 | 国标，红，蓝双色各100米
37 | 电线 | 1.5㎡ | 米 | 100 | 国标
38 | 电缆线 | 6㎡ | 米 | 100 | 国标
39 | 系统控制箱 |  | 套 | 1
40 | 线管 |  | 米 | 200
41 | 辅料 |  | 批 | 1 | 密封胶、防锈漆、木材等。
42 | 运输及搬运，吊车 |  | 批 | 1
43 | 总计