## Sheet1
石棉县疾病预防控制中心医用冰箱报价单
序号 | 医用冰箱名称 | 实物图片 | 规格参数 | 数量 | 单位 | 品牌型号 | 单价(元) | 合计(元) | 备注
1 | 医用冰箱 |  | 1、有效容积 ：有效容积≥319L；冷藏室容积220L±10L，冷冻室容积100L±10L；内设LED照明灯 *2温度控制:微电脑控制,触摸按键，大屏幕LED显示，可同时显示冷藏、冷冻室温度。冷藏室控制显示精度0.1 ℃，冷冻室控制、显示精度1 ℃，冷藏室温度范围2～8℃，冷冻室温度范围-10~-30 ℃，用户可自行调节温度； *3使用碳氢制冷剂并能提供铭牌证明； *4、资质认证：产品的制造厂家通过ISO9001、ISO13485认证，并具有医疗器械生产许可证； *5、门体结构：采用发泡门设计，满足避光保存要求，保温性能优；门体采用低于90°自关，90°以上悬停设计，防止用户忘记关门、便于用户取拿存储物； 6、双压缩机、双制冷系统，上冷藏室和下冷冻室可独立控制运行；保证箱体温度冷藏室均匀性≤±3℃，波动性≤±3℃，并出具检测中心检测报告； 7、安全系统：具有蜂鸣报警和灯光闪烁两种报警方式（报警时，报警灯光及代码同时闪烁），标配远程报警接口；多重故障报警类型，可实现高温报警、低温报警、传感器故障报警、断电报警、开门报警、环温高报警、电池电量低报警，可以选配485接口； 8、安全保障：冷藏室、冷冻室各配置一个锁扣，每个锁扣均可外挂锁，冷藏室配置1个暗锁，满足多人管理的安全要求； 9、运行安全：当冷藏或者冷冻室传感器损坏后，自动进入安全运行模式并报警，压缩机按照周期启停运行；内置大容量电池，满足产品断电后继续显示箱内的实时温度，持续时间至少24小时； 10，当门打开，冷藏内灯亮，内风机停，保障箱内温度稳定，实现节能降耗。 *11、物联通讯：产品标配Wifi接口(可改制替换为485接口)，用户可通过接口连网，冰箱运行温度数据及报警信息可传至云平台通过手机端提醒. | 1 | 台 |  |  |  | /